| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ANESTEZİ CİHAZLARI Anestezi iş istasyonlarının temel performans ve temel güvenliği için özel kurallar TS EN ISO 80601-2-13 TS EN ISO 80601-2-12 TS EN ISO 80601-2-55 ECRI Biomedical Benchmark IPM Anesthesia Vaporizers Procedure No. 436-20200410 COVID 19 | Hacim Testi | 1,82 mL | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basınç Testi | 0,25 cmH2O |  |  |
|  |  | Akış Testi | 0,03 (lpm) (L/dk) |  |  |
|  |  | Oksijen Testi | 0,25 %O2 |  |  |

| 2 | VENTİLATÖR CİHAZLARI Temel güvenlik ve kritik bakım ventilatörlerinin esas performansı için belirli gerekler TS EN ISO 80601-2-12 ECRI Biomedical Benchmark IPM Intensive Care Ventilators Procedure No. 458-20200409 COVID 19 | Hacim Testi | 1,82 mL | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basınç Testi | 0,25 cmH2O |  |  |
|  |  | Akış Testi | 0,03 (lpm) (L/dk) |  |  |
|  |  | Oksijen Testi | 0,25 %O2 |  |  |

| 3 | ASPİRATÖR CİHAZLARI Vakum veya pozitif basınç kaynağından beslenen aspirasyon donanımı TS EN ISO 10079-1 Elektrikle çalışan aspirasyon donanımı TS EN ISO 10079-3 | Aspiratör Gösterge Doğruluk Testi | 28,22 cmH2O | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aspiratör Akış Testi | 0,39 l/dk |  |  |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | DEFİBRİLATÖR CİHAZLARI KALP DEFİBRİLATÖRLERİNİN TEMEL GÜVENLİĞİVE ÖNEMLİ PERFORMANSI İÇİN BELİRLİ ÖZELLİKLER TS EN 60601-2-4 | Enerji (Joule) Performans Testi | 8,10 J | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Senkronize Deşarj Testi | 2,31 ms |  |  |
|  |  | Batarya Testi | 2,24 s |  |  |
|  |  | Enerji Dağılım Testi | 0,27 J |  |  |
|  |  | Pedal Nabız Testi | 9,47 BPM |  |  |
|  |  | EKG Nabız Testi | 9,47 BPM |  |  |

| 5 | EFOR CİHAZLARI Elektrokardiyografi izleme donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-27 Girişimsel olmayan otomatik tekrarlı kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dâhil güvenlik için belirli özellikler TS EN IEC 80601-2-30 | EKG Nabız Testi | 1,29 BPM | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Basınç Testi | 0,94 mmHg |  |  |

| 6 | ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZLARI Elektrokardiyografi izleme donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-27 | EKG Nabız Testi | 1,29 BPM | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | ELEKTROCERRAHİ CİHAZLARI Yüksek frekanslı cerrahi donanımının ve yüksek frekanslı cerrahi aksesuarların temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN IEC 60601-2-2 | Güç Ölçüm Testi | 3,07 W | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direnç Ölçüm Testi | 1,10 |  |  |
| 8 | HASTABAŞI MONİTÖRLERİ Elektrokardiyografi izleme donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-27 Girişimsel olmayan otomatik tekrarlı kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dâhil güvenlik için belirli özellikler TS EN IEC 80601-2-30 Girişimsel kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dahil güvenliği için özel kurallar TS EN 60601-2-34 Pulse oksimetre donanımının gerekli performansı ve temel güvenliği için belirli özellikler TS EN ISO 80601-2-61 | Basınç Testi NIBP | 0,94 mmHg | Yerinde | Yok |
|  |  | Basınç Testi IBP | 0,94 mmHg |  |  |
|  |  | EKG Nabız Testi | 1,29 BPM |  |  |
|  |  | SPO2 Saturasyon Testi (%70-%80) | 3,51 % SPO2 |  |  |
|  |  | SPO2 Saturasyon Testi (%80-%90) | 3,27 % SPO2 |  |  |
|  |  | SPO2 Saturasyon Testi (%90-100) | 3,11 % SPO2 |  |  |
|  |  | SPO2 Nabız Testi | 1,29 BPM |  |  |

| 9 | İNFÜZYON POMPALARI İnfüzyon pompaları ve kontrol birimlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-24 | Akış Testi | 0,16 l/dk | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tıkanıklık Testi | 0,01 bar |  |  |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | ŞIRINGA POMPALARI İnfüzyon pompaları ve kontrol birimlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-24 | Akış Testi | 0,16 l/dk | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tıkanıklık Testi | 0,01 bar |  |  |

| 11 | PCA POMPALARI İnfüzyon pompaları ve kontrol birimlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-24 | Akış Testi | 0,16 l/dk | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tıkanıklık Testi | 0,01 bar |  |  |

| 12 | KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZLARI Sinir ve kas uyarıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-10 Ultrasonik-Fizik tedavi sistemleri-Alan özellikleri ve 0,5 MHz ila 5 MHz frekans aralığındaki ölçme yöntemleri TS EN IEC 61689 | Çıkış Parametrelerin Sınırlandırılması Testi | 0,70 mA | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frekans Testi | 4,04 Hz |  |  |
|  |  | Güç Testi | 0,06 W |  |  |

| 13 | TENS CİHAZLARI Sinir ve kas uyarıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler TS EN 60601-2-10 | Çıkış Parametrelerin Sınırlandırılması Testi | 0,70 mA | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frekans Testi | 4,04 Hz |  |  |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ULTRASONU CİHAZLARI Ultrasonik-Fizik tedavi sistemleri-Alan özellikleri ve 0,5 MHz ila 5 MHz frekans aralığındaki ölçme yöntemleri TS EN IEC 61689 | Güç Testi | 0,06 W | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | MANUEL TANSİYON ALETİ İnvazif olmayan tansiyon aletleri TS EN ISO 81060-1 | Basınç Testi | 0,38 mmHg | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | PULSE OKSİMETRE / SPO2 CİHAZLARI Pulse oksimetre donanımının gerekli performansı ve temel güvenliği için belirli özellikler TS EN ISO 80601-2-61 | SPO2 Saturasyon Testi (%70-%80) | 2,41 %SPO2 | Yerinde | Yok |
|  |  | SPO2 Saturasyon Testi (%80-%90) | 3,12 %SPO2 |  |  |
|  |  | SPO2 Saturasyon Testi (%90-100) | 3,12 %SPO2 |  |  |
|  |  | SPO2 Nabız Testi | 2,08 BPM |  |  |

| 17 | TEKRARLI TANSİYON ALETİ Girişimsel olmayan otomatik tekrarlı kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dâhil güvenlik için belirli özellikler TS EN IEC 80601-2-30 | Basınç Testi | 0,69 mmHg | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | TANSİYON HOLTER CİHAZLARI Girişimsel olmayan otomatik tekrarlı kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dâhil güvenlik için belirli özellikler TS EN IEC 80601-2-30 | Basınç Testi | 0,69 mmHg | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | VAPORİZATÖR CİHAZLARI Solunum gaz monitörlerinin temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler TS EN ISO 80601-2-55 | Çıkış Konsantrasyon Testi | 0,03 % | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | BPAP CİHAZLARI Uyku apnesi solunum tedavi donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler TS EN ISO 80601-2-70 | Basınç Testi | 0,25 cmH2O | Yerinde | Yok |
|  |  | Maksimum Akış Oranı Testi | 0,03 (lpm) (L/dk) |  |  |

| 21 | CPAP CİHAZLARI Uyku apnesi solunum tedavi donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler TS EN ISO 80601-2-70 | Basınç Testi | 0,25 cmH2O | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maksimum Akış Oranı Testi | 0,03 (lpm) (L/dk) |  |  |

| 22 | RİTİM HOLTER CİHAZLARI Taşınabilir elektrokardiyograf sistemlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı ile ilgili belirli özellikler TS EN 60601-2-47 | EKG Nabız Testi | 1,29 BPM | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sıra No | Deney Yapılan Cihazlar ve Deney Metodu | Deney Aralığı | En İyi Ölçüm Kapasitesi | Deneyin Yapıldığı Yer | Akreditasyon Durumu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTİ Elektrikli Tıbbi Donanım-Bölüm 1: Temel Güvenlik ve Gerekli Performans İçin Genel Kurallar TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım-Tekrar deneyi ve elektrikli tıbbi donanımın tamirinden sonraki deney TS EN 62353 | Koruyucu Topraklama Direnci Testi | 0,104 Ω | Yerinde | Yok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İzolasyon Direnci Testi | 0,705 Ω |  |  |
|  |  | Şebeke Gerilimi Testi | 0,580 V |  |  |
|  |  | Ekipman Akımı Testi | 0,002 µA |  |  |
|  |  | Uygulanan Parça Kaçak Akımı | 0,002 µA |  |  |
|  |  | Ekipman Kaçak Akımı | 0,002 µA |  |  |